Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego :

....................... dnia…………-2022 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa dostawę odczynników do analizatora koagulologicznego wraz z dzierżawą analizatora .

(spełniający minimalne parametry techniczne, graniczne określone w załączniku 2A.)

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………

telefon:……………………………………....

e-mail:……………………………..............

NIP:………………………………………........

 Wykonawca oferuje dostawę całości przedmiotu zamówienia za kwotę :

cena netto:…………………………, podatek VAT……………………….,  cena brutto:……………………………

zgodnie z opisem zawartym w formularzu ilościowo cenowym – załączniku nr 2 i 2A

- Warunki płatności min. 30 dni - …………………………………………………

- Warunki gwarancji min. 24 miesiące - ………………………………………

- Termin dostawy odczynników  sukcesywnej max. do 5 dni - ………………. (podać)

Oświadczam, iż produkt będący przedmiotem zamówienia jest w Polsce zarejestrowany,

posiadają aktualnie świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na terytorium RP- (ustawy z dnia 20 maja

2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1565 z ze zm.)

Wykonawca będzie związany ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

Oświadczamy, że spełniam minimalne parametry techniczne, graniczne zgodne z załącznikiem 2A.

Oświadczamy, że akceptujemy załączony wzór umowy – załącznik nr 5,  do zapytania ofertowego

i zobowiązujemy się w przypadku dokonania wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach.

Oświadczenie Wykonawcy, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

OŚWIADCZAMY, że posiadamy numer rejestrowy BDO: ……………………….(wpisać numer)

Czy Wykonawca jest*:

mikroprzedsiębiorstwem

małym przedsiębiorstwem

średnim przedsiębiorstwem

żadnym  z powyższych

* zaznaczyć właściwe

…………………………………………..

Wykonawca/ osoba uprawniona do          
                                                                                 reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2A do zapytania ofertowego:

ARKUSZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot dzierżawy:  KOAGULOMETR- 1 SZT.

PARAMETRY TECHNICZNE

|  | OPIS PARAMETRU TECHNICZNYCH /WARUNKI | WARTOŚĆ WYMAGANA (GRANICZNA) | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK / NIE | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny analizator parametrów koagulologii, rok produkcji nie wcześniej niż 2018. | TAK |  |  |
| 2 | Aplikacje odczynnikowe na aparat w języku polskim, drukowanie lub przesyłanie wyników pomiarów zbiorczych i zarchiwizowanych | TAK |  |  |
| 3 | Trzy ścieżki pomiarowe: chronometryczna, chromogenna, turbidymetryczna | TAK |  |  |
| 4 | Wydajność 70 ozn/godz dla PT, 45 ozn/godz dla APTT | TAK |  |  |
| 5 | Zakres badań: PT, APTT, Fibrynogen,D-Dimery | TAK |  |  |
| 6 | Automatycznie wyliczana wartość INR z pomiaru PT | TAK |  |  |
| 7 | Pomiar stężenia fibrynogenu podczas pomiaru PT | TAK |  |  |
| 8 | Pomiar stężenia fibrynogenu metodą Claussa | TAK |  |  |
| 9 | Oprogramowanie w języku polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i jednostkach, aplikacje odczynnikowe na aparat w j. polskim | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość samodzielnego programowania parametrów w tym wybór: oznaczenie pojedyncze, dublet lub dowolna ilość powtórzeń | TAK |  |  |
| 11 | Wbudowany komputer, obsługa poprzez kolorowy wyświetlacz dotykowy lub zewnętrzną klawiaturę i myszkę. | TAK |  |  |
| 12 | Pobieranie materiału z próbki pierwotnej, bez potrzeby wstępnego przygotowania. | TAK |  |  |
| 13 | Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczalników potrzebnych do wykonania pomiaru | TAK |  |  |
| 14 | Oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników | TAK |  |  |
| 15 | Program "Kontroli Jakości" z pamięcią wyników i możliwością wydrukowania wykresów Levey-Jenninksa | TAK |  |  |
| 16 | Indeksowanie wyników poza zakresem referncyjnym | TAK |  |  |
| 17 | Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych, stabilna dla danej serii odczynników. Drukowanie graficzne krzywych kalibracji | TAK |  |  |
| 18 | Automatyczne układy kompensacji zmetnienia pierwotnego( możliwość pomiaru osoczy lipemicznych, zhemolizowanych, żółtaczkowych) | TAK |  |  |
| 19 | Możliwość automatycznego powtórzenia pomiaru przy wynikupoza zakresem referencyjnym lub "brak skrzepu" | TAK |  |  |
| 20 | Możliwość podłączenia do sieci informatycznej , komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zleceniami badań | TAK |  |  |
| 21 | Warunki gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |  |
| 22 | Deklaracja zgodności z CE | TAK |  |  |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo  personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

UWAGA: Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

- ....................................................................

- (podpis osoby uprawnionej do składania

- oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)